- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan DSC 7000x cihazının DSC analiz süreçlerinin belirlenmesidir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki DSC 7000x cihazının DSC analiz süreçlerinin nasıl ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin yöntemleri kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- UYGULAMA

  - İşlem Basamakları

- Numune için istenen atmosfer koşuluna uygun gaz vanası açılır.

- DSC7000X açma düğmesinden açılır.

- Soğutma ünitesi açılır.

TA7000 Jobs

Bilgisayar masaüstünden dosyasına çift tıklanır.

- Measure iconuna çift tıklanır.

- Measurement penceresinden

→Open Communication Port

→Open USB Port (U) seçilerek DSC ve PC arasında bağlantı kurulur.

  - Örnek Hazirlama

- Aluminyum panın boş olarak tartımı yapılır ve “tare” tuşuna basılarak gösterge sıfırlanır.

- Tartım kabına tartılacak numune konur, göstergeden tartım okunur. Tartımın 1-10 mg arasında olması gerekir. Numune ağırlığı kaydedilir.

- İçerisine numune yerleştirilen panın üzerine cover pan yerleştirilir ve preslenerek kapatılır.

  - Referans Hazirlama

Alüminyum panın boş olarak üzerine cover pan yerleştirilir ve crimp edilir (preslenerek kapatılır).

  - Örnek Yerleştirme

- DSC Fırın kapağı ve 3 katmanlı kapak kaldırılır.

- Sol tarafa referans, sağ tarafa numune panları yerleştirilir.

- Tüm kapaklar kapatılır.

  - Numune Ölçüm Koşullarinin Ayarlanmasi (Sample Condition)

- “Measurement” penceresinden “Condition editor” seçilir.

- Sample Name yazılır.

- Sample weight (mg) değeri yazılır.

- Data file kısmından ölçümlerin hangi dosyaya kaydedileceği seçilir.

  - Sıcaklık Program Koşullarinin Ayarlanmasi (Method)

|  | Örnek Girdi Ayarları | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık Kontrol Mod | Ramp normal sıcaklık kontrol mod | Normal ölçüm veya sıcaklık ayarı |
| Sıcaklık Program Ayarı | Bitiş Adımını Ayarlayın Ve Aşağıdaki Öğeleri Girin |  |
| Start (Cel) | … | Ölçüm başlangıç sıcaklığını ayarla |
| Limit (Cel) | … | Ölçüm bitiş sıcaklığını ayarla |
| Rate (Cel/min) | … | Isıtma ve soğutma hızını ayarla |
| Hold (Min) | … | Bekleme sıcaklık süresini limit sıcaklıkta ayarla |
| Sampling (Sec) | … | Veri örnekleme aralığını ayarla. (Min.0,1 sec.) |
| Save | ON | Her adımda veri kaydet /kaydetme |
| Gas 1 | ON/OFF | Gaz 1 ON/OFF olarak ayarla. |
| Flow (mL/min) | … | Ayar aralığı 0-200mL/min |
| Gas 2 | ON/OFF | Gaz 2 ON/OFF olarak ayarla. |
| Flow (mL/min) | … | Ayar aralığı 0-200mL/min |

  - Ölçüm Start/Stop

- Ölçüm başlangıç sıcaklığına getirmek için önce ISOTERMAL yapılır.

- Numune Sample Side kısmına örnek yerleştirilir, “Measure” ikonuna tıklayarak ölçüm başlatılır.

- Ölçüm bittiğinde “STOP” ikonuna tıklanır ve ölçüm sonladırılır.

- Aynı koşulları kullanarak bir sonraki ölçümü yapmak için, numune sıcaklığının oda sıcaklığına döndüğünden emin olun.

  - Sistemin Kapatılması

- “Measurement  penceresinin “File” menüsünden “ Exit” seçilir.

- Bir onay mesajı görüntülenir [Application will end and the module shutdown.

- Sistem kapatılır (Power turns OFF)

- Örnek spektrum üzerrinde yapılacak diğer işlemler “Analysis” programı üzerinden yapılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.