- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Jasco 6600 FT-IR cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki Jasco 6600 FT-IR cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

5.1.	Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

•	Cihazın “RESUME” düğmesinin “ON” konumunda olup olmadığı kontrol edilir. Eğer “RESUME” düğmesi “ON” konumunda değil ise, düğme “ON” konumuna getirilir.

•	Cihazın “POWER” düğmesi “ON” konumuna getirilir.

•	Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır.

•	Masaüstündeki “SPECTRA MANAGER” ikonuna çift tıklanarak program açılır.

•	“Instrument” sekmesinin altında bulunan “FT-IR 6600” sekmesinin alt sekmesi olan “Spectra Measurement” a çift tıklanarak program başlatılır.

•	Madde eğer bir çözücü içinde çözünmüş ise çözücüsü ile, eğer herhangi bir çözücü yoksa havaya karşı background alınır.

5.2.	Background Alma İşlemi

•	Numunenin koyulduğu kristal etanol yardımıyla temizlenir ve boş bırakılır. Etanolün uçması ve bölgenin kuruması beklenir.

•	“Measure” sekmesinin altında yer alan “Background” sekmesi veya toolbar’da yeralan background butonu kullanılarak background alınır.

5.3.	Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

•	Numune ATR kristalinin üzerine hiçbir hava boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirilir.

•	Numune katı veya toz örnek ise numune sıkıştırma aparatı kullanılarak numunenin üstü kapatılır; eğer numune sıvı ise herhangi bir sıkıştırma işlemi uygulanmaz.

•	Toolbar’da bulunan “Sample” butonuna basılarak örneğin analizi gerçekleştirilir.

•	Örnek spektrumu üzerinde yapılacak diğer işlemler “Spectra Analysis” programı üzerinden yapılır.

5.4.	Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

•	“Spectra Analysis” ve “Spectra Measurement” programları sırasıyla kapatılır.

•	Numune ATR başlığından çıkarılır; ATR başlığı iyice temizlenir ve sıkıştırma   aparatı AÇIK bırakılarak cihazın kapağı kapatılır.

•	Cihazın Üstündeki açma/kapama düğmesi “OFF” konumuna getirilir.

•	Bilgisayar kapatılır.

5.5.	Dikkat Edilecek Hususlar

Cihaz her zaman açık kalmalıdır. Hiçbir şekilde kapatılmaz.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.