- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan QUANTA FEG-SEM 450 Cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki QUANTA FEG-SEM 450 Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

- SEM cihazına ait olan azot tüpünü açın.

- Numuneyi, numune tutucusuna (stub) sabitleyin.

- Mikroskobun sistem  akumunu boşaltmak için " PUMP " butonuna basınız. Chamber pressure gösterge renginin gri renge     dönmesini bekleyin.

- Sistem vakumu boşalttıktan sonra numune tutucusunu numune haznesine (holder) yerleştiriniz. Chamber kapağını kapatın.

- Sistemi vakuma almak için " PUMP " butonuna basın.

- Vakum bittiğinde chamber pressure rengi griden yeşile  dönmesini bekleyin.

- Beam Control ikonuna basarak "BEAM ON" yapınız, voltajı ve spot size istenilen değere artırarak autocontrast ve focus yapın.

- Stage sekmesinden çalışma mesafesini z- ekseninde (working distance) 10mm'ye getirin (link to Z) ve z-eksenini kilitleyin.

- Stage navigation'dan numunenin üzerine gelin ve uygun contrast, brightness, focus ayarlarını yapın.

- Numune incelemesi tamamlandıktan sonra " BEAM OFF " butonuna basın. Z ekseni kilitini açın.

- Sistem vakumunu " VENT " butonuna basarak boşaltın (çalışma mesafesi otomatik olarak eski konumuna gelir.)

- Chamber Pessure göstergesi gri renge    döndüğünde, chamber kapağını zorlamadan açın ve numuneleri dışarı çıkarın.

- Chamber kapağını kapatarak "PUMP" butonuna basın

- Chamber Pressure göstergesinin yeşil renge   dönmesini bekleyin.

- SEM cihazına ait olan azot tüpünü kapatın.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.