- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Jasco V-750 UV SPEKTROFOTOMETRE cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki Jasco V-750 UV SPEKTROFOTOMETRE cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Uzmanları ve Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

• Cihazın “POWER” düğmesi “ON” konumuna getirilir.

• Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır.

• Masaüstündeki “SPECTRA MANAGER” ikonuna çift tıklanarak program açılır.

• “Instrument” sekmesinin altında bulunan “V-750” sekmesinin alt sekmesi olan “Spectra   Measurement” a çift tıklanarak program başlatılır.

• Ana menü de çalışmanın amacına uygun olanı seçilir.

5.2.  Baseline Alma İşlemi

• Program penceresinin sol alt kısmında “Ready” ibaresi görüldükten sonra ölçüm yapmak için gerekli parametreler “Parameters” sekmesi kullanılarak ayarlanır.

• Cihaz cift ışın ile çalışır. Bu nedenle blank alınırken ve numune ölçümü yapılırken her iki

küvet de dolu bir şekilde cihazın içerisinde olmalıdır.

• UV küvetler cihaza yerleştirilmeden önce incelenecek numunenin çözücüsü ile yıkanır.

• Blank alma işlemi için hem referans UV küveti hem de numune UV küveti çözücü ile doldurulur ve yerlerine yerleştirilir.

• Toolbar’da yer alan “Baseline” butonu kullanılarak blank alınır.

5.3. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

• Cihaz ait olan iki adet UV küvetlerden bir tanes ireferans için kullanılır. Diğeri ise numunenin ölçümü için kullanılır.

• Referans için hazırlanan küvet blank bölmesine konur ve cihazda ölçüm işlemi bitinceye kadar orada kalır.

• Blank alma işlemi bittikten sonra UV’ si alınacak numune küveti ışık yolu kontrol edilerek küvet hücresine yerleştirilir.

• Cihazın kapağı kapatılarak Toolbar’da bulunan “Sample” butonuna basılarak örneğin analizi gerçekleştirilir. Cihaz işlemini bitirinceye kadar kapak açılmaz.

• Numunenin ölçümü bittikten sonra diğer ölçümlere geçilir.

• Örnek spektrumu üzerinde yapılacak diğer işlemler “Spectra Analysis” programı üzerinden yapılır.

5.4. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

• “Spectra Analysis” ve “Spectra Measurement” programları sırasıyla kapatılır.

• Ölçümler bittikten sonra hem referans UV küveti hem de numune UV küveti çıkartılır. Küvetler önce çözücü ile sonra saf su ile yıkanır; kurutulur ve kaldırılır.

• Cihazın Üstündeki açma/kapama düğmesi “OFF” konumuna getirilir.

• Bilgisayar kapatılır.

5.5. Dikkat Edilecek Hususlar

• UV küvetler çok hassas olduklarından dikkatli kullanılmalı, çizilmemeli ve hasar görmemelidirler.

• Ölçüm sırasında UV küvetlerin dış yüzeylerinin kuru ve lekesiz olması alınacak ölçümün doğruluğu için oldukça önemlidir.

• Eğer ölçüm alınacak örnekler ve çözücü uçucu ise UV küvetlerin kapakları mutlaka kapatılmalıdır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.